ТЕХНИЧЕСКИЙ   ПАСПОРТ

SPRAY NT-40

Арт. 1505.1

SPRAY NT-40 Light

Арт. 1505.2

Технические данные:

Напряжение:			230 В / 50-60 Гц

Мощность:			180 Вт

Макс. Скорость вращения 	40 000 О/мин

Предохранители:		 2 х 1.6 А Т

Класс защиты:			 1

Размеры:			240 х 75 х 250 мм

Вес				около 3 кг

Температурный режим                  от  +4( С до +45С

Влажность воздуха                         от 20% до 65%

Производитель: SUDA GmbH & Co. KG  Германия

Продавец: ООО «Ионто Технолоджи»   Россия

| Дата выпуска: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серийный номер: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перед использованием аппарата обязательно прочтите инструкцию!

Ремонт и вскрытие аппарата осуществляется только представителями

ООО «Ионто Технолоджи»!

РУКОВОДСТВО   ПО   ЭКСПЛУАТАЦИИ

SPRAY NT-40 (Light)

|  | 1 – Регулятор интенсивности распрыскивания спрея 2 – Держатель контейнера для спрея 3 – Контейнер для спрея 4 – Гнездо для подключения педали 5 – Гнездо подключения шланга с ручкой 6 – Дисплей 7 – Держатель для ручки |
| --- | --- |
|  | 8 - Кнопка изменения направления вращения фрезы 9 - Вкл/выкл функции спрея 10 - Вкл./выкл. вращения фрезы 11 - Регулятор скорости вращения фрезы (+увеличить,-уменьшить) 12 - Кнопки памяти М1, М2, М3 |

Рекомендации по безопасности.

- Перед началом работы с аппаратом SUDA NT-40 (Light) внимательно прочитайте эти инструкции. Они содержат важную информацию по работе, использованию и обслуживанию аппарата.

- В случае использования аппарата SUDA NT-40 (Light)  не в соответствии с его назначением или указанными инструкциями гарантия на аппарат утрачивается.

- Аппарат SUDA NT-40 (Light) может быть вскрыт только техником или представителем ООО «Ионто Технолоджи».

- Ни в коем случае нельзя работать с поврежденным главным кабелем аппарата. Нельзя пережимать или заламывать кабель, а также класть его на нагревающиеся предметы (нагреватели, лампы и т.д.).

- В случае повреждения главного кабеля немедленно выключите SUDA NT-40 (Light) и отсоедините его от источника питания. При дальнейшем использовании, пожалуйста, проконсультируйтесь с сервисной службой ООО «Ионто Технолоджи».

- Установка должна быть выполнена в соответствии с рекомендациями производителя. Некорректная  установка может привести к травмированию персонала и аннулировать гарантию.

- Убедитесь, что напряжение показанное на идентификационной плате, соответствует главному источнику питания перед подсоединением.

- Ни в коем случае нельзя вынимать вилку из розетки мокрыми руками. Никогда не дергайте за электрический кабель.

- Нельзя использовать SUDA NT-40 (Light) во влажном помещении, брызгать на него водой.

- В случае попадания жидкости или других инородных тел в аппарат немедленно выключите его и отсоедините его от источника питания.

- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Нельзя покрывать аппарат или вставлять его в дополнительный корпус.

- Перед использованием подождите, пока температура аппарата SUDA NT-40 (Light) будет соответствовать температуре помещения.

- Перед чисткой всегда отсоединяйте электрический кабель от сети.

- Никогда не используйте держатель фрезы без фрезы. Когда не работаете, всегда вставляйте временный наконечник.

- Используйте только фрезы с макс. диаметром 6 мм.

- Вставлять  в ручку можно только сухие фрезы.

- Никогда не кладите ручку в жидкость, в противном случае она будет повреждена. В случае таких действий гарантия утрачивается.

Область применения.

SUDA NT-40  (Light) – современный, безопасный, легкий в применении педикюрный аппарат  со спреем. Все функции, в том числе изменение скорости, направления вращения и функции спрея  отображены на дисплее. Дополнительно предоставляется память для хранения часто используемых значений скоростей вращения фрезы. Установленные значения скорости вращения могут быть перезаписаны и вызваны, когда это необходимо. Возможно сохранить в памяти три наиболее часто используемые значения скорости вращения.

SUDA NT-40  (Light) соответствует современным стандартам. Использование высокоскоростного мотора совместно со строго дозированным распылением обеспечивает комфорт и гигиеничность при проведении аппаратного педикюра. Спрей связывает пыль,  образующуюся в процессе работы, которая в противном случае могла попасть в легкие. Пыль становится тяжелее воздуха  и оседает, не попадая  в легкие. При использовании технологии спрея , рабочее место необходимо убирать ежедневно во избежании того, чтобы после высыхания  пыль не циркулировала в воздухе.

При работе с аппаратом SUDA NT-40 (Light) можно использовать только алмазные фрезы, фрезы из жесткого метала или нержавеющей стали.

Установка:

Перед использованием инструменты и фрезы должны быть дезинфицированы, очищены и при необходимости стерилизованы.

- Подсоединение аппарата SUDA NT-40 (Light) к источнику питания:

  - Подсоедините электрический кабель к SUDA NT-40 (Light)

  - Подсоедините вилку электрического кабеля к источнику питания.

- Наполните контейнер для спрея дистиллированной водой:

    - Выньте контейнер.

    - Открутите крышку

    - Налейте в контейнер дистиллированную воду.

    - Плотно закрутите  крышку

    - Вставьте контейнер на свое место

- Вставьте фрезу в держатель фрезы:

  - Вставьте фрезу настолько глубоко насколько возможно, в противном случае фреза может вылететь в процессе работы.

Установка языка отображения информации на дисплее

Язык отображения информации на дисплее можно выбрать, для этого:

  - Выключите аппарат c помощью главного выключателя на панели прибора (поз. 0).

  - Нажмите кнопки памяти М1 и М2.

  - Держите обе кнопки нажатыми.

  - Включите главный включатель (поз.1).

  - Продолжайте держать кнопки памяти нажатыми до тех пор, пока на дисплее не отобразится идентификатор аппарата. Дисплей покажет, какой язык установлен в данный момент.

  - Нажмите кнопку (+) для того, чтобы поменять установленный язык.

  - Нажмите кнопку ON/OFF  для подтверждения выбранного языка. Текущие параметры теперь будут отображаться на выбранном языке.

Действия:

- Включение  аппарата SUDA NT-40 (Light):

- Установите переключатель на панели аппарата в положение (1)

Дисплей сначала отобразит идентификацию аппарата, а затем покажет установленные значения скорости и направления вращения фрезы.

- Установка скорости вращения фрезы:

- Нажмите (+) для увеличения скорости

- Нажмите (-) для уменьшения скорости

Дисплей покажет цифровое  значение скорости и ее уровень.

- Включение вращения фрезы:

Наконечник с микромотором  можно включать только после того, как была вставлена фреза.

- Нажмите кнопку ON/OFF

Скорость вращения фрезы будет показана на дисплее:

- Нажмите кнопку ON/OFF  снова, чтобы выключить наконечник с микромотором.

4. Изменение направления вращения фрезы:

Нельзя продолжать обрабатывать кожу или ногти во время изменения направления вращения фрезы. Подождите, пока фреза изменит направление вращения, перед тем как продолжить работу!

- Нажмите кнопку L/R

Дисплей отобразит направление вращения фрезы.

5. Включение функции спрея:

  - Убедитесь, что в контейнере для спрея находится достаточное количество воды.

  - Нажмите кнопку SPRAY

Функция спрея будет отображена на дисплее:

  - Установите интенсивность спрея с помощью ручки регулировки интенсивности спрея.

  - Нажмите кнопку SPRAY снова для того, чтобы выключить функцию спрея.

Воздушная помпа будет продолжать работать в течение короткого периода времени после выключения функции спрея.

6. Замена фрезы:

  - Нажмите кнопку ON/OFF . Наконечник с микромотором  выключится.

  - Выньте фрезу.

  - Вставьте  новую фрезу.

Вставьте фрезу так далеко, как только возможно, в противном случае она может выскочить во время работы.

- Нажмите кнопку ON/OFF.  Наконечник с микромотором включится снова.

7. Выключение  SUDA NT-40 (Light)

  - Нажмите кнопку ON/OFF. Наконечник с микромотором  выключится.

  - Установите переключатель на задней панели прибора в положение (0).

# Установка индивидуальной скорости вращения фрезы

Часто используемые значения скорости вращения могут быть сохранены в памяти аппарата  и вызваны когда это необходимо:

- Сохранение значений скорости вращения  в памяти аппарата и изменение сохраненных значений :

  - Установите требуемое значение скорости вращения с помощью кнопок (+) и  (-).

  - Нажмите соответствующую кнопку памяти, где вы собираетесь сохранить это значение.

  - Держите кнопку нажатой до тех пор, пока не послышится акустический сигнал.

  - Выбранное значение записано в память,  и его  можно вызвать при необходимости.

- Вызов установленной скорости вращения:

    - Нажмите кнопку памяти , куда предварительно было  записано требуемое значение скорости вращения.

    - Включите наконечник, с микромотором,  как было описано выше.

# Инструкции по работе с аппаратом SUDA NT-40 (Light):

Когда SUDA NT-40 (Light) не использовался в течение какого-то периода времени, или контейнер для спрея стал полностью пустым, может пройти некоторое время,  пока спрей станет видимым.

Воздушная помпа будет продолжать работать, некоторый период времени, после того как функция спрея будет выключена.

Заполняйте контейнер для спрея только дистиллированной водой. Контейнер для спрея всегда должен быть чистым, в противном случае частицы пыли могут быть затянуты внутрь и заблокировать струю спрея в ручке.

Включайте наконечник с микромотором только после того, как была вставлена фреза.

В противном случае наконечник с мотором может сломаться.

Используйте  фрезы с макс. Диаметром 6 мм.

Вставляйте только сухие фрезы в ручку.

Обрабатывая кожу или ногти  при помощи аппарата SUDA NT-40 (Light):никогда не оказывайте ручного давления на обрабатываемую поверхность и никогда не выполняйте фрезой движений вперед-назад, совпадающих с осью фрезы – только в стороны перпендикулярно оси фрезы.

Работа с педалью

- Подсоедините педаль:

  - Вставьте разъем от педали в гнездо на передней панели прибора.

- Включите SUDA NT-40 (Light):

  - Включите переключатель на панели прибора в поз.(1).

Сначала на дисплее появится идентификатор устройства, затем установленные значения скорости вращения и направление вращения фрезы:

3. Установите скорость вращения фрезы.

  - Нажмите кнопку (+) для увеличения скорости вращения фрезы.

  - Нажмите кнопку (-) для уменьшения скорости вращения фрезы.

- Включите наконечник с микромотором:

Включать вращатель фрезы можно только при  вставленной фрезе.

  - Нажмите педаль

Дисплей отобразит скорость и направление вращения фрезы

  - Нажмите педаль снова для того чтобы выключить вращение фрезы.

# Чистка и уход

Внимание!

Перед чисткой отсоедините аппарат от источника питания.

- Чистка аппарата:

Нельзя использовать агрессивные вещества.

Протрите корпус аппарата влажной тряпкой, затем протрите его сухой тряпкой.

Регулярно заливайте в контейнер для спрея чистую воду. Убедитесь, что в контейнере нет частиц пыли.

- Чистка держателя фрезы:

Наконечник протирайте дезинфицирующим раствором.

Никогда не применяйте для чистки наконечника: кипячение, химическую чистку, проволочную щетку, ультразвуковые приборы

### Ошибки  в эксплуатации

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Спрей не работает | Нет воды в контейнере Крышка не полностью закручена | Наполните спрей дистиллированной водой Снимите контейнер и проверьте положение крышки |
| Аппарат не работает/ на дисплее не отображается информация | Электрический кабель подсоединен не верно Неисправен предохранитель | Проверьте, как подсоединен электрический кабель к источнику питания Замените предохранитель Если проблема все еще не решена, пожалуйста, свяжитесь сервисной службой фирмы Зюда-Фут. |

В случае возникновения других проблем, пожалуйста, свяжитесь с сервисной службой ООО «Ионто Технолоджи».

### Ремонт и обслуживание:

При правильном использовании SUDA NT-40 (Light) не требует какого-либо обслуживания.

Помпа в аппарате, подшипники в ручке и угольные щетки в моторе ручки могут износиться. После длительного времени использования их следует заменять.

Обслуживание и ремонт может осуществляться только технической службой ООО «Ионто Технолоджи». В противном случае гарантия на аппарат утрачивается. Также может быть нарушена  безопасность аппарата.

Аппарат лучше содержать в сухом помещении, не подвергать резким перепадам температуры.

SUDA NT-40  (Light) не следует использовать сразу после воздействия экстремальных температур, например, после нахождения в помещении с низкой температурой в течение холодной ночи.

Условия транспортировки / хранения / эксплуатации

Транспортировать только в оригинальной упаковке производителя или в специальном кейсе для педикюрного аппарата.

Температура транспортировки и хранения:              от -20°C до +50°C

Рабочая температура: 	                                             от +10°C до +40°C

Относительная влажность воздуха: 	                      макс. 90%, без образования конденсата

Старайтесь избегать резкой смены температуры. Включайте прибор только после выравнивания температуры.

Утилизация

- Для транспортировки сохраните оригинальную упаковку.

- Производите утилизацию прибора и инструментов в соответствующих местах.

###### Объем поставки

SPRAY NT 40 (Light):

1 - прибор c водяным охлаждением SPRAY NT 40 (Light)

1 - Ручка с мотором NSK

1 - Сетевой кабель

Гарантийные обязательства

на аппарат          SPRAY NT 40 (Light):

Номер _______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Покупатель: __________________________________________

Дата продажи:________ число _________ месяц _________ год

Продавец: _______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________

Печать                                                                                  Подпись

ООО «Ионто-Технолоджи» дает гарантию на аппарат SPRAY NT-40 (Light)   в течение 12 месяцев с момента приобретения.

Внимание!

Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, а также в случае самостоятельной разборки аппарата!

Производитель оставляет за собой право изменения  технических характеристик, направленных на улучшение работы аппарата и его безопасности.